ПРИБОРЫ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА

Назначение

Газоанализаторы предназначены для измерения концентраций компонентов газовых смесей на основе различных физико-химических свойств газов.

По принципу действия газоанализаторы делятся на:

- термохимические (ПГФ2М1-У4, ЭТХ-1, СТХ-5А, СТХ-6, СВК-3М, ЩИТ-2, СТМ-10, СГГ-3, Politron ND Ex);

- термокондуктометрические (ТП-1120, ТП-5501, ВХЛ-1, Caldos-15);

- кулонометрические (Байкал-1, Байкал-2, Байкал-3, Байкал-4, Байкал-5, Корунд-М);

- фотоколометрические (Сирена-2, Сирена-4, Сирена-М, ФКГ-3М);

- электрохимические (Анкат-7621, Анкат-7631, Анкат-7641, Анкат-7645, ППХ1);

- искровые пневматические (СВИП-1, СВИП-2);

- оптико-абсорбционные (121 ФА-01, ГИАМ-27, Radas-2).

Рассмотрим принцип действия вышеперечисленных газоанализаторов на примере приборов используемых на ОАО "КАУСТИК".

Термохимические газоанализаторы

СТХ-5А.    Сигнализатор предназначен  для периодического контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе производственных помещений и выдачи сигналов в диапазоне сигнальных концентраций.

Датчик

источник питания и стабилизатор напряжения

Измерит. ЧЭ

Сравнит. ЧЭ

«уст. 0»

μА

Узел отключения аккумуляторной батареи от нагрузки и выдачи сигнализации по разряду

Рис. 1

Функциональная схема сигнализатора СТХ-5А

Принцип действия сигнализатора основан на термохимической реакции окисления (сгорания) горючих веществ на рабочем чувствительном элементе, включённом в схему моста. Работает сигнализатор следующим образом: измерительный мост сигнализатора питается стабилизированным напряжением  (1.8 ± 0.1 В). В измерительную диагональ моста включён показывающий прибор (микроамперметр). При сгорании на чувствительном элементе горючих веществ, измерительный мост разбалансируется и в его диагонали появляется напряжение постоянного тока, по величине пропорциональное концентрации контролируемых веществ. После того, как напряжение разбаланса достигает определённой величины, стрелка показывающего прибора войдёт в сигнальную зону (рис. 1).

Politron ND Ex.  Газоанализатор предназначен для стационарной установки в классифицированных взрывоопасных зонах, требующих постоянного контроля концентрации взрывоопасных газов и паров.

Работа прибора основана на принципе каталитического сгорания с использованием согласованной пары чувствительных элементов: один элемент обладает высокой чувствительностью к взрывоопасному газу, а другой является нечувствительным. Элементы составляют половину мостовой схемы и нагреваются постоянным током, который подаётся с печатной платы. Другая половина мостовой схемы расположена на печатной плате. В присутствии взрывоопасного газа на чувствительном элементе происходит его сгорание, что увеличивает температуру и соответственно электрическое сопротивление элемента. Это разбалансирует мост, приводя к появлению сигнала, пропорционального концентрации газа. Нечувствительный элемент компенсирует изменения условий окружающей среды (рис. 2). На печатной плате сигнал с сенсора усиливается и преобразуется в аналоговый сигнал 4 – 20 мА для передачи на контроллер Regard.

Датчик

tC

tC

+ Uпит

# Усилитель

Выход 4 – 20 мА

(к контроллеру Regard)

Рис. 2

Функциональная схема газоанализатора Politron ND Ex

Термокондуктометрические газоанализаторы

ТП-5501.  Принцип действия газоанализатора основан на использовании зависимости теплопроводности анализируемой газовой смеси от содержания в ней измеряемого компонента, поскольку теплопроводность последнего значительно отличается от теплопроводности остальных компонентов. Изменение теплопроводности анализируемой газовой смеси, вызванное изменением содержания анализируемого компонента, приводит к изменению теплоотдачи с поверхности чувствительного элемента. Изменение температуры (сопротивления) последнего, компенсируется в газоанализаторе соответствующим изменением тока через чувствительный элемент таким образом, чтобы температура (сопротивление) чувствительного элемента поддерживалась на неизменном уровне. Изменение тока через чувствительный элемент, несущие в себе измерительную информацию, преобразуются электрической системой газоанализатора в форму, удобную для дальнейшего использования.

Основой прибора является датчик. Он состоит из чувствительных элементов R1 и R2 (рис. 3), входящих в мостовую схему устройства регулирования. Резистор R2 служит для преобразования изменений теплопроводности анализируемой газовой смеси, R1 служит для линеаризации и устанавливается по необходимости для небольших диапазонов измерения.

|  | цепь |
| --- | --- |
|  | элемент 2 |
|  | элемент 1 |
| tC R4 R6 tC tC R1 R2 R3 R5 R7 | нагреватель |
|  | мост |
|  | выход 2 |
|  | выход 1 |
|  | мост |
|  | нагреватель |
|  | элемент 1 |
|  | элемент 2 |

Рис. 3

Схема электрическая принципиальная датчика

Мост на резисторах R4 … R7 служит для формирования сигнала, пропорционального изменениям температуры во внутреннем объёме датчика. Резистор R3 является нагревателем и служит нагрузкой устройства терморегулирования, изготавливается из медной проволоки.

Стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения

Трансформатор

Устройство регулирования

Датчик

Устройство термостатирования

Устройство нормирования

Устройство сигнализации

Отсчётное устройство на базе КСП-2-005

21 В                                  15 В

18 В

12 В

30 В

в линию связи

24 В                                                                              0 – 5 мА

в линию связи

0 – 10 В

50 Гц, 220 В                                                                    0 – 100 мВ

# Рис. 4

Схема электрическая структурная

газоанализатора ТП-5501

Устройство электрической схемы газоанализатора и взаимодействие его составных частей объясняется схемой электрической структурной, приведённой на рис. 4.

Устройство терморегулирования служит для поддержания температуры во внутреннем пространстве датчика  в +75С, что позволяет уменьшить влияние изменений внешней температуры на показания газоанализатора.

Устройство регулирования служит для поддержания на неизменном уровне температуры (сопротивления) чувствительного элемента датчика и преобразователя изменения теплопроводности анализируемой газовой смеси в электрический сигнал, который затем поступает на вход устройства нормирования сигнала.

Устройство нормирования сигнала служит для усиления сигнала с устройства регулирования и формирования линейных электрических стандартных выходных сигналов.

Устройство сигнализации осуществляет переключение контактов реле при достижении выходным сигналом одного из четырёх уровней, установленных в пределах от 5 до 95 % от диапазона измерения.

Газоанализатор ТП-5501 предназначен для непрерывного измерения объёмного содержания водорода или двуокиси углерода, или метана, или гелия, или азота во взрывоопасных двухкомпонентных газовых смесях.

## Кулонометрические газоанализаторы

Байкал –5.  Гигрометр «Байкал – 5» предназначен для непрерывного измерения объёмной доли влаги и абсолютной влажности в воздухе и азоте, может использоваться для работы на воздухоразделительных установках, в технологических процессах, а также в лабораториях для научных исследований.

Принцип работы гигрометра основан на непрерывном извлечении влаги влагосорбирующей плёнкой из точно дозируемого потока газа, одновременном электролитическом разложении извлечённой влаги на водород и кислород и измерении тока электролиза (см. рис. 5). В канале стеклянного цилиндрического корпуса 1 чувствительного элемента размещены три электрода: рабочий 2, контрольный 3 и общий 4, выполненные в виде геликоидальных несоприкасающихся спиралей. Между электродами нанесена плёнка частично гидратированной пятиокиси фосфора 5, обладающая высокой влагосорбирующей способностью.

U п

mA

изм.   поверка

3             1              5             2            4

расход воздуха

100 см3/мин

# Рис. 5

### Принцип работы гигрометра

Через канал чувствительного элемента непрерывно проходит дозируемый поток газа, устанавливаемый при настройке равным 100 см3/мин. При указанном расходе влага практически полностью извлекается из потока анализируемого газа влагосорбирующей плёнкой. К электродам чувствительного элемента подключён источник постоянного тока, напряжение которого превышает потенциал разложения воды (2.3 В), поэтому одновременно с поглощением влаги, непрерывно осуществляется её электролиз. В установившемся режиме работы чувствительного элемента, количество извлечённой и разложенной в единицу времени влаги равны, а ток электролиза, измеряемый миллиамперметром, пропорционален объёмной доле влаги в анализируемом газе. При длительной работе гигрометра активная поверхность влагосорбирующей плёнки может уменьшаться за счёт загрязнения её механическими примесями и аэрозолями масел. Это приводит к неполному извлечению влаги из анализируемого газа.  Контроль исправности чувствительного элемента осуществляется автоматически по соотношению токов контрольной и рабочей частей чувствительного элемента, определяемых длиной рабочего и контрольного электродов. Для проверки работоспособности схемы контроля предусмотрен переключатель «измерение – поверка».

Выход газа

Q=100 см3/мин

6

1           2          3                       4         5

Вход газа

0.2 – 1 Мпа

7

«Байпас»

Q=600 … 900 см3/мин

# Рис. 6

### Газовая принципиальная схема гигрометра «Байкал – 5»

1,3 – фильтр; 2,5 – сопротивление постоянное пневматическое; 4 – элемент

чувствительный; 6 – индикатор расхода; 7 – стабилизатор расхода газа.

#### Фотоколометрические газоанализаторы

Сирена –2, Сирена-4.  Газоанализаторы Сирена-2 и Сирена-4 предназначены для постоянного автоматического определения микроконцентрации токсических газов – амиака и фосгена соответственно в воздухе производственных помещений, а также сигнализации превышения предела измерения.

В основу работы газоанализаторов положен фотоколометрический метод с применением индикаторного порошка в качестве первичного измерительного преобразователя. Принцип действия индикаторного порошка в составе газоанализатора основан на изменении спектрального коэффициента отражения от его поверхности в видимой области спектра при контакте с анализируемым компонентом. В газоанализаторе реализовано многократное использование индикаторного порошка.

Газоанализатор выполнен в виде трёх конструктивно законченных блоков, соединённых между собой кабелями: датчика, блока управления и автоматического потенциометра КСП-4-052И (рис. 7).

Через штуцер «Вход газа» непрерывно подаётся анализируемый воздух при помощи побудителя. Контроль за расходом воздуха производится индикатором расхода. Циклически через каждые 5 минут производится обдув индикаторного порошка в чашке под фотоблоком при помощи побудителя расхода (сильфона), расположенного в датчике, приводящимся в действие электроприводом от сети 220 В. Анализируемый компонент вступает в реакцию с индикаторным порошком. Изменение спектрального коэффициента отражения индикаторного порошка в диапазоне длин волн 555 - 585 нм преобразуется в пропорциональный выходной сигнал постоянного тока 0 – 5 мА, который поступает на вход блока управления «искробезоп. цепи», где преобразуется в напряжение 0 – 10 мВ, которое подаётся на разъём «Вход искробезоп. цепь» автоматического потенциометра КСП-4-052И. Потенцмиометр производит индикацию и регистрацию измеряемого значения концентрации и выдаёт сигнал о превышении заданных значений ПДК.

Датчик

Побудитель ПМВ-1-0405

Блок управления

Потенциометр КСП-4

Вход газа                                       искробезоп. цепи

220 В

Двигатель

Индикатор

расхода

220 В

Вход

220 В       «искробез. цепь»

Сброс газа

# Рис. 7

Схема электропневматическая газоанализаторов Сирена-2, Сирена-4.

Электрохимические газоанализаторы

Анкат-7621.  Газоанализаторы Анкат-7621 предназначены для непрерывного контроля содержания в производственном помещении или наружных установках одного из следующих компонентов: SO2, CO, H2S, Cl2 и выдачи аварийной сигнализации при превышении ПДК измеряемого компонента.

Принцип действия газоанализатора – электрохимический. Питание газоанализатора (рис. 8) осуществляется от источника 15 –30 В, в качестве которого используется блок питания  и сигнализации БПиС. Двухпроводная линия служит одновременно для дистанционной передачи токового сигнала газоанализатора.

Стабилизатор  5 В

> / =

КР1401УД2

А/

К572ПВ5

Индикатор

мг/м3

+ 27 В

+ 5 В

R0

- 5 В

ЭХЯ

Rк

выводы для                   Jсо                    Cl2                           Jск

подключения

втор. прибора

+ 27 В

аналоговый выход

Rн

# Рис. 8

### Схема электрическая функциональная газоанализатора Анкат-7621

Токовый сигнал поступает в устройство сигнализации и может быть использован для подключения вторичных показывающих приборов. В газоанализаторе использована трёхэлектродная, дифференциально включенная электрохимическая ячейка. При нулевом показании газоанализатора резистором R0 устанавливается ток в линии связи Jсо = 4 мА. Резистором Rк, нагружающим выход нормирующего преобразователя, устанавливается ток Jск = 20 мА при показаниях газоанализатора, соответствующих концу шкалы. При отсутствующих нагрузочных резисторах R0 и Rк потребление в цепи питания газоанализатора не зависит от уровня измеряемой концентрации. Это является условием токового преобразования в цепи питания. Таким образом газоанализатор имеет унифицированный токовый выход 4 – 20 мА.

Электрохимическая ячейка является чувствительным элементом газоанализатора. Она состоит из рабочего, сравнительного и компенсационного электродов, которые изготовлены путём нанесения металлического катализатора на пористую фторопластовую плёнку. Со стороны электролита  электроды защищены устойчивой к составу электролита тканью и проницаемой решёткой для придания механической прочности конструкции. Рабочий и компенсационный электроды выполнены на одной подложке, но к компенсационному электроду доступ анализируемого воздуха перекрыт непроницаемой плёнкой. К рабочему и компенсационному электродам по отношению к сравнительному приложен одинаковый потенциал. При попадании анализируемого газа через пористую подложку на металлический катализатор рабочего электрода, происходит окисление газа с выделением свободных электронов. С помощью электрической схемы газоанализатора электрический сигнал нормируется, преобразуется в цифровую и токовую форму. Компенсационный электрод с анализируемым воздухом не соприкасается и изменение тока через него при изменении температуры окружающей среды, используется для стабилизации нулевых показаний газоанализатора.

Искровые пневматические газоанализаторы

СВИП-2.  Сигнализатор СВИП-2 представляет собой промышленный стационарный автоматический прибор постоянного циклического действия, обеспечивающий поочерёдный контроль взрывоопасности в четырёх различных точках. Он предназначен для контроля в воздухе производственных помещений взрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей: ацетон, бензин, водород, пропан, метан, метанол и др.

Принцип действия сигнализатора основан на методе прямого испытания среды на взрываемость путём искусственного воспламенения определённого объёма анализируемой газовой смеси, обогащённой некоторым объёмом горючего газа. В соответствии с этим принципом в сигнализаторе автоматически выполняются в определённой последовательности следующие операции: смещение в заданном соотношении анализируемого и   горючего газов, формирование электрической искры и смеси горючего газа с воздухом для получения факела, индикация взрыва по давлению в испытательной камере (камере взрыва), транспортирование через камеру взрыва газовой смеси и продуктов взрыва, а также синхронизация операций во времени и контроль их выполнения, включая проверку работоспособности элементов конструкции.

Газоанализатор состоит из следующих узлов: управления, смещения,  коммутации, контроля работоспособности, датчика взрыва, вспомогательного.

Узел управления предназначен для синхронизации остальных узлов и состоит из: трёх последовательно соединённых импульсаторов; клапана, предназначенного для приведения импульсаторов в исходное состояние после срабатывания последнего; мультивибратора.

Узел смещения предназначен для смещения заданных объёмов анализируемого и горючего газов в камере взрыва и приготовления смеси горючего газа с воздухом для получения факела.

Узел коммутации предназначен для подключения ко входу коллектора одного из четырёх  входных каналов (Вх.1, Вх.2, Вх.3, Вх.4). Подключение осуществляется с помощью четырёх коммутаторов. Переключение происходит с помощью четырёх реле. Для определения, из какой точки отбора пробы происходит забор анализируемого газа, в каждой из входных линий установлены ротаметрические индикаторы расхода.

Узел контроля работоспособности предназначен для автоматической и ручной проверки работоспособности генератора искры, детектора взрыва и включения сигнализации в случае неисправности. Принцип действия этого узла основан на искусственном создании в камере взрыва заведомо взрывоопасной концентрации горючего газа.

Датчик взрыва состоит из генератора искры, камеры взрыва с двумя электродами и огнепреградителями и индикатора взрыва.

Вспомогательный узел содержит четыре повторителя для формирования избыточного давления 0.8 кгс/см2, большого 0.7 кгс/см2 и малого 0.4 кгс/см2 подпоров и давления задания Р0, с помощью которого регулируется объём  дозы горючего газа, величину которой выбирают так, чтобы обеспечить заданную (20 % НКПР) сигнальную точку. Иными словами, если горючие продукты содержатся в воздухе в количестве, соответствующем сигнальной точке, то в сумме с добавленным горючим газом получается смесь предельного состава, которая взрывается в камере при поджигании.

Оптико-абсорбционные газоанализаторы

Оптико-абсорбционный метод анализа газа основан на измерении поглощения инфрокрасной (ИК) энергии излучения анализируемым компонентом. Степень поглощения ИК-энергии излучения зависит от концентрации анализируемого компонента в газовой смеси. Каждому газу присуща своя область длин волн поглощения. Это обуславливает возможность проведения избирательного анализа газов.

ГИАМ-27.  Газоанализатор ГИАМ-27 предназначен для контроля технического состояния двигателей внутреннего сгорания. Он определяет содержание окиси углерода СО, углеводородов СН в выхлопных газах и число оборотов коленчатого вала карбюраторных двигателей.

Е1

СК

М

Е1

РК

П1

П2

ПУ

РУ

АЗУср

АЗУр

УПТ

ЗОС

ВУ

СС

ИОН

И1

Дt

ОП

И2

Ф

ФИ

Dr/min

Оптический блок

О   ИФ1                Канал 1                                                                    Блок

Ф1                                                                                              инди-

РК                                                                                                                          кации

Ф2

СК                                        Канал 2

ИФ2

Блок обработки

сигналов

##### Рис. 9

Схема функциональная газоанализатора ГИАМ-27

Газоанализатор содержит оптический блок, блок обработки сигналов, блок индикации, датчик частоты вращения коленчатого вала карбюраторного двигателя автомобиля (рис.9).

Оптический блок состоит из двух излучателей Е1 и Е2, создающих потоки ИК-энергии, которые попадают в камеры, каждая из которых имеет две полости, обозначенные РК – рабочую с анализируемой газовой смесью и СК – сравнительную без анализируемой газовой смеси; обтюратора О, вращающегося от электродвигателя М; двух интерференционных фильтров ИФ1 и ИФ2; двух фоконов Ф1 и Ф2 с двумя приёмниками ИК-излучения П1 и П2; оптоэлектронных пар ОП, выдающих информацию выдающих информацию о положении обтюратора; датчика температуры Dt.

Блок обработки сигналов состоит из двух каналов обработки сигналов и тахометра, содержащего формирователь импульсов и фильтр. Каждый канал обработки сигнала включает в себя предварительный усилитель ПУ, регулируемый усилитель РУ, усилитель постоянного тока УПТ, аналоговое запоминающее устройство сигналов с рабочей и сравнительной камер АЗУср и АЗУр, выходной усилитель ВУ, схему сравнения СС, источник опорного напряжения ИОН.

Блок индикации содержит два индикатора, один из которых индицирует содержание СО, другой - содержание СН или частоту вращения коленчатого вала двигателя.

В зависимости от положения обтюратора поток ИК-излучения излучателя попадает на приёмник либо через рабочую камеру, либо через сравнительную камеру, пройдя через интерференционный фильтр, фокон.

На приёмнике регистрируется переменный сигнал, который несёт информацию о количестве ИК-энергии, поглощённой анализируемым газом с частотой обтюрации, и, следовательно, о концентрации анализируемого газа. Сигнал с приёмника излучения, усиленны с помощью предварительного усилителя, поступает на регулируемый усилитель, с выхода которого сигнал проходит на два аналоговых запоминающих устройства АЗУр и АЗУср, управляемых формирователями синхроимпульсов, выдающих информацию о положении обтюратора в момент максимального открытия рабочей и сравнительной камер.

В АЗУр запоминается сигнал, пропорциональный ИК-потоку, проходящему через рабочую камеру, В АЗУср – сигнал пропорциональный ИК-потоку, проходящему через сравнительную камеру.

С выходов запоминающих устройств сигналы поступают на дифференциальный выходной усилитель постоянного тока, затем на индикаторное устройство.

Выходное напряжение с АЗУр поступает на схему сравнения СС, которая через УПТ управляет коэффициентом передачи РУ таким образом, чтобы сигнал с АЗУр был равен сигналу с ИОН.

Для повышения линейности статической характеристики газоанализатора в канале введено звено обратной связи ЗОС с выхода ВУ на входы АЗУр и АЗУср.

Для температурной компенсации чувствительности газоанализатора в ИОН ввёден сигнал с датчика температуры Dt.